## Slide 1: Električna merenja
27.02. i 28.02. 2024.

## Slide 2: Sadržaj kursa
Merni instrumenti
  opšte karakteristike
  analogni, digitalni
  ampermetri, voltmetri
    temperaturna zavisnost
    ispravljačka kola
  multimetri/unimeri,
  osciloskopi, RLC metri
Merna nesigurnost
Metode merenja električnih veličina
  napon, struja
  otpornosti, kapacitivnosti, induktivnosti
  merni mostovi
Metode merenja neelektričnih veličina
Virtuelna instrumentacija

## Slide 3: Literatura
Materijali sa predavanja
Materijali za lab. vežbe, sajt predmeta
Primeri ispitnih zadataka, sajt predmeta
Tumanski, „Principles of electrical measurement“
Pejović, „Princip rada i primena osciloskopa“, sajt ETF-a
Pravica, Bagarić „Metrologija električnih veličina“
Filip Petrović, „Električna merenja“
GUM, VIM, http://www.bipm.org/en/publications/guides/

## Slide 4: Merenje
Merenje je rezultat potrebe čoveka da prikupi određene informacije iz okruženja i da ih opiše na neki pogodan način.
Da bi informacije mogle da se razmenjuju, potrebno je, na neki način, standardizovati postupak merenja i način prikazivanja rezultata.

## Slide 5: Merenja
Merenja, međunarodna standardizacija
Bureau International des Poids et Mesures
International Bureau of Weights and Measures
http://www.bipm.org
Direkcija za mere i dragocene metale
http://www.dmdm.rs/
https://youtu.be/bhyGjX58P60

## Slide 6: Merenja
https://www.bipm.org/en/publications/guides
  GUM: Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement
  VIM: International Vocabulary of Metrology https://jcgm.bipm.org/vim/en/index.html
  (Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM))

## Slide 7: Električna merenja i IEEE

## Slide 8: Električna merenja na ETF-u
U nekoj formi osnovni kurs iz električnih merenja postoji na svim modulima (različiti kursevi, različiti predavači)
Zašto su električna merenja važna na modulima:
  telekomunikacije i informacione tehnologije
  signali i sistemi
  fizička elektronika

## Slide 9: Neke “meračke” teme
Miloš Bjelić:
„Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke primenom mikrofonskog niza“, Doktorska teza, ETF, Beograd
Mladen Koprivica:
„Povećanje efikasnosti metoda za merenje intenziteta električnog polja u okolini baznih stanica javnih mobilnih sistema“, Doktorska teza, ETF, Beograd
Milan Bjelica and Mirjana Simic-Pejovic:
„Experiences with remote laboratory“, International Journal of Electrical Engineering, Vol 55 (I), pp. 79-87, 2018.
Novica Z. Janković, Marko C. Barjaktarović, Milica M. Janković, and Djordje S.
Čantrak:
„First steps in new affordable PIV (particle image velocimetry) measurements“, Telfor 2016
Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Jelena D. Ćertić, and Milan Merkle:
„Statistical properties of quantisation noise in analogue-to-digital converter with oversampling and decimation“, IET Circuits Devices Syst., 2017, Vol. 11 Iss. 5, pp. 421-427, 2017

## Slide 10: Merenje
Cilj merenja je da se odredi vrednost određene veličine koja se meri. Može se reći da se, zapravo, proces merenja svodi da poređenje sa određenim standardnim referentnim vrednostima.
Rezultat merenja je, u principu, samo procena vrednosti veličine koja se meri i potpun je samo ako postoji i podatak o mernoj nesigurnosti i uslovima pri kom je merenje realizovano.

## Slide 11: Merenje
Merenje počinje s odgovarajućim tačnim opisom veličine koja se meri, izborom merne metode i definisanjem merne procedure.

## Slide 12: Merenje
Merna metoda,
  različite podele, na primer:
    Direktno merenje
    Indirektno merenje
Merna procedura
  Detaljan opis procesa merenja („algoritam“ za konkretan merni postupak)

## Slide 13: Rezultat merenja
Brojna vrednost i odgovarajuća jedinica pridružena veličini koja se meri uz ostale relevantne informacije (merna nesigurnost)

## Slide 14: Tačnost merenja
Bliskost slaganja izmerene vrednosti i “prave/tačne” vrednosti merene veličine
Kvalitativan a ne kvantitativan pojam, ne opisuje se brojem
Odnosi se na:
  Mernu proceduru
  Merni instrument/sistem
  Pojedinačno merenje ili više merenja
VIM 3
VIM 4
draft
Može se izraziti kvantitativno

## Slide 15: Istinitost merenja
Bliskost slaganja srednje vrednosti beskonačnog broja (velikog broja) ponovljenih merenja i referentne vrednosti
Kvalitativan a ne kvantitativan pojam, ne opisuje se brojem
Odnosi se na:
  Mernu proceduru
  Merni instrument/sistem
  Pojedinačno merenje ili ponovljeno merenje
Pojam povezan s pojmom sistematske greške merenja, što je istinitost bolja, to je manja sistematska greška
ISO 5725

## Slide 16: Preciznost merenja
Bliskost slaganja izmerenih vrednosti u ponovljenim merenjima pod zadatim uslovima
Odnosi se na:
  Mernu proceduru
  Merni instrument/sistem
  ponovljeno merenje
Pojam povezan sa slučajnom greškom merenja
https://www.youtube.com/watch?v=vBkefN0q9lY

## Slide 17: Greška merenja
Razlika između izmerene vrednosti i referentne vrednosti
Sistematska greška – komponenta greške koja pri ponovljenim merenjima ostaje konstantna ili se menja na predvidljiv način
  Korekcija – kompenzacija sistematske greške
Slučajna greška - komponenta greške koja se pri ponovljenim merenjima menja na nepredvidljiv način

## Slide 18: Istinitost i preciznost dobra istinitost, dobra preciznost
Ponovljena merenja
Poredimo pokazivanje „ispitivanog“ instrumenta (instrumenta koji proveravamo) sa pokazivanjem etalonskog instrumenta (instrument „bolje tačnosti“)
Ponavljamo merenja više puta

## Slide 19: Istinitost i preciznost loša istinitost, dobra preciznost
Ponovljena merenja
Poredimo pokazivanje „ispitivanog“ instrumenta (instrumenta koji proveravamo) sa pokazivanjem etalonskog instrumenta (instrument „bolje tačnosti“)
Ponavljamo merenja više puta

## Slide 20: Istinitost i preciznost dobra istinitost, loša preciznost
Ponovljena merenja
Poredimo pokazivanje „ispitivanog“ instrumenta (instrumenta koji proveravamo) sa pokazivanjem etalonskog instrumenta (instrument „bolje tačnosti“)
Ponavljamo merenja više puta

## Slide 21: Istinitost i preciznost loša istinitost, loša preciznost
Ponovljena merenja
Poredimo pokazivanje „ispitivanog“ instrumenta (instrumenta koji proveravamo) sa pokazivanjem etalonskog instrumenta (instrument „bolje tačnosti“)
Ponavljamo merenja više puta

## Slide 22: Ponovljivost*
Mera rasipanja rezultata pri ponovljenim merenjima
Repeatability - measurement precision under a set of repeatability conditions of measurement
repeatability condition - condition of measurement, out of a set of conditions that includes the same measurement procedure, same operators, same measuring system, same operating conditions and same location, and replicate measurements on the same or similar objects over a short period of time
VIM
VIM

## Slide 23: Ponovljivost * - reproducibilnost
Mogućnost da se ponovi („kopira“) merna procedura i proces merenja
Reproducibility measurement precision under reproducibility conditions of measurement
reproducibility condition of measurement - condition of measurement, out of a set of conditions that includes different locations, operators, measuring systems, and replicate measurements on the same or similar objects
VIM
VIM
*u literaturi na srpskom, koristi se i u drugom smislu

## Slide 24: Veličine
Osnovne veličine
  Dužina
  Masa
  Vreme
  Električna struja
  Termodinamička temperatura
  Jačina svetlosti
  Količina materije

## Slide 25: Merne jedinice SI
Osnovne jedinice
  Dužina – m
  Masa – kg
  Vreme – s
  Električna struja – A
  Termodinamička temperatura – K
  Jačina svetlosti – cd
  Količina materije – mol
Od 20. maja 2019. godine važe nove definicije za kilogram, amper, kelvin i mol.

## Slide 26: SI – revizija 2019
Osim promene konkretnih definicija, koncept definisanja osnovnih jedinica je promenjen
Definisano je 7 konstanti na osnovu kojih se definišu osnovne jedinice
Konstatne („defining constants“) su određene tačnim numeričkim vrednostima i ne mere se

## Slide 27: SI – revizija 2019
Definicije svih 7 osnovnih veličina su napisane na drugačiji način
Obezbeđen je kontinuitet sa prethodnim definicijama do nivoa mernih nesigurnosti (biće u toku kursa jasnije šta to tačno znači)
Data su uputstva za meračke laboratorije (na primer: https://www.bipm.org/utils/common/pdf/CC/CCEM/ccem_guidelines_revisedSI.pdf)
Smatra se da je redefinisan SI sistem bolje prilagođen 21 veku 
BIPM
https://www.bipm.org/en/measurement-units/
DMDM
http://www.dmdm.rs/PDF/Revizija_SI_jedinica_lt.pdf
R. Davis, "An introduction to the revised international system of units (SI)," in IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol. 22, no. 3, pp. 4-8, June 2019.

## Slide 28: SI – revizija 2019 - konstante
BIPM
https://www.bipm.org/en/measurement-units/
DMDM
http://www.dmdm.rs/PDF/Revizija_SI_jedinica_lt.pdf
Frekvencija prelaza između dva neperturbovana hiperrfina nivoa osnovnog stanja atoma Cezijuma 133 ΔνCs
Brzina svetlosti u vakuumu c
Plankova (Planck) konstanta h
Elementarno naelektrisanje e
Bolcmanova (Boltzmann) konstanta k
Avogadrova (Avogadro) konstanta NA
Svetosna efikasnost monohromatskog zračenja frekvenije 540 × 1012 Hz Kcd

## Slide 29: SI – revizija 2019 - konstante
BIPM
https://www.bipm.org/en/measurement-units/
DMDM
http://www.dmdm.rs/PDF/Revizija_SI_jedinica_lt.pdf
R. Davis, "An introduction to the revised international system of units (SI)," in IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol. 22, no. 3, pp. 4-8, June 2019.

## Slide 30: SI – revizija 2019 - jedinice
BIPM
https://www.bipm.org/en/measurement-units/
DMDM
http://www.dmdm.rs/PDF/Revizija_SI_jedinica_lt.pdf
R. Davis, "An introduction to the revised international system of units (SI)," in IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, vol. 22, no. 3, pp. 4-8, June 2019.

## Slide 31: SI – revizija 2019
One ampere is equal to constant current which, if maintained in straight parallel conductors of infinite length and of negligible circular cross-section, and placed 1 m
apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2 x 10-7 N per each meter of length.
The ampere, symbol A, is the SI unit of electric current. It is defined by taking the fixed numerical value of the elementary charge e to be 1.602 176 634 x 10–19 when expressed in the unit C, which is equal to A s, where the second is defined in terms of ΔνCs. (2019)
Ranije
Sada
BIPM
https://www.bipm.org/en/measurement-units/
DMDM
http://www.dmdm.rs/PDF/Revizija_SI_jedinica_lt.pdf

## Slide 32: Merne jedinice SI
Izvedene jedinice
  Električni napon – V – m2•kg•s-3•A-1
  Električna otpornost – Ω – m2•kg•s-3•A-2
  Električna kapacitivnost – F – m-2•kg-1•s4•A2
  Induktivnost – H – m2•kg•s-2•A-2
  Frekvencija – Hz – s-1
  Snaga – W – m2•kg•s-3

## Slide 33: Decibeli dB
Relativan odnos dve veličine
Pojačanje
  po amplitudi
  po snazi
Ako je Xulaz referentna vrednost, onda se dobija apsolutni nivo veličine koja se meri

## Slide 34: Primer – merna procedura
Merenje otpornosti indirektnom metodom, merenjem struje i napona, i primenom Omovog zakona.
Povezati u kolo generator, otpornik čija se otpornost meri, ampermetar i voltmetar. Odrediti pokazivanja instrumenata i sračunati otpornost.
Merna metoda
Merna procedura

## Slide 35: Primer – merna procedura
U1=14.5 V
I1=73 mA
R1 =198.6 W
U2=15 V
I2=27 mA
R2 =555.6 W

## Slide 36: Primer – merna procedura
U zavisnosti od toga kako je povezano kolo, dobijaju se drastično različiti rezultati
Opisom merne procedure nije uzet u obzir način vezivanja ampermetra i voltmetra u kolo
Zanemaren je uticaj nesavršenosti instrumenata
Nije uzet u obzir odnos merenih otpornosti i unutrašnjih otpornosti instrumenata (koji nisu idealni)

## Slide 37: Primer – merna procedura
RV=300 W
RA=12 W

## Slide 38: Primer – merna procedura
Povezati u kolo, prema šemi sa slike, generator, otpornik čija se otpornost meri {iz opsega [a b]}, ampermetar i voltmetar {navesti konkretne instrumente}. Odrediti pokazivanja instrumenata i sračunati otpornost.
Merna procedura

## Slide 39: Merni instrumenti
Prema tehnologiji (analogni, digitalni, virtuelni)
Prema veličini koju mere (ampermetri, voltmetri, ommetri)
Da li je rezultat u “kritičnom” opsegu

## Slide 40: Merni instrumenti
Statičke karakteristike mernih instrumenata
  Opseg instrumenta
  Radni uslovi
  Tačnost
  Razlaganje
  Linearnost
  Osetljivost
  Stabilnost
  Histerezis
  Ulazna impedansa

## Slide 41: Opseg instrumenta
Primer – instrument sa više opsega za merenje DC i AC napona

## Slide 42: Radni uslovi
U toku kursa biće objašenjeno šta znači 3 i 3/4 cifre

## Slide 43: Tačnost
Za merne instrumente proizvođači navode podatke koji se izražavaju ili kao podatak o klasi tačnosti ili na neki drugi način, a po pravilu definišu intervale nesigurnosti
Ovi podaci ulaze u proračun merne nesigurnosti tipa B

## Slide 44: Razlaganje
Sposobnost mernog sredstva da jasno razlikuje dve bliske vrednosti merne veličine
Sopstveni šum može da “zamaskira” tj. da efektivno veće razlaganje
Resolution - smallest change in a quantity being measured that causes a perceptible change in the corresponding indication.
Resolution of a displaying device - smallest difference between displayed indications that can be meaningfully distinguished.
VIM
VIM

## Slide 45: Linearost
Zavisnost izlaza (pokazivanja instrumenta) od ulaza (veličine koja se meri)
Poželjno je da je instrument linearan
Zavisi od principa na kom se zasniva rad instrumenta
Ne može se ostvariti idealna linearnost
Definišu se različiti tipovi greške linearnosti

## Slide 46: Linearnost
Linearna karakteristika

## Slide 47: Linearnost
Nelinearan instrument (crveno)
U gornjem delu skale približno linearan

## Slide 48: Osetljivost
Količnik (odnos) priraštaja odziva mernog sredstva (pokazivanja instrumenta) i priraštaja ulaznog signala (veličina koja se meri).
Sensitivity - quotient of the change in an indication of a measuring system and the corresponding change in a value of a quantity being measured.
VIM

## Slide 49: Osetljivost
Za nelinearne instrumente osetljivost nije konstantna
Određuje se kao koeficijent pravca tangente na karakteristiku instrumenta u nekoj tački
Za linearne instrumente osetljivost je konstantna u celom opsegu

## Slide 50: Stabilnost
Sposobnost mernog sredstva da održava konstantnim svoje metrološke karakteristike.
Stability - property of a measuring instrument, whereby its metrological properties remain constant in time.
VIM

## Slide 51: Histerezis
Odziv mernog sredstva zavisi od redosleda prethodnih ulaznih signala.

## Slide 52: Ulazna impedansa
Treba da bude takva da instrument što manje utiče na preraspodelu struja i napona u kolu
Poželjno je da je realna (tj. da je otpornost)
Za ampermetar je poželjno da je mala
Za voltmetar je poželjno da je velika

## Slide 53: Merni instrumenti
Dinamičke osobine
  Vreme odziva (odziv na step funkciju)
  Frekvencijska karakteristika

## Slide 54: Vreme odziva - Sistem prvog reda
τ=a1/a0 vremenska konstanta
K=b0/a0 statička osetljivost

## Slide 55: Vreme odziva - Sistem drugog reda
Prirodna frekvencija
Faktor prigušenja

## Slide 56: Vreme odziva - Sistem drugog reda

## Slide 57: Frekvencijska karakteristika
Zavisnost amplitude i/ili faze odziva od primenjene frekvencije ulaznog prostoperiodičnog signala.
U radnom opsegu instrumenta amplitudska karakteristika bi trebalo da bude potpuno ravna.
Može da se definiše, meri, proverava i za bilo koji sklop/uređaj koji učestvuje u mernom procesu (na primer, pojačavač).

## Slide 58: Frekvencijska karakteristika
Frekvencijska karakteristika se proverava tako što se pokazivanje instrumenta poredi sa „tačnim“ instrumentom
„Tačan“ instrument ima „bolju“ frekvencijsku karakteristiku od ispitivanog

## Slide 59: Frekvencijska karakteristika amplitudska
Chart: f [Hz]
| 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000
 | 0.8 | 1 | 1.01 | 0.99 | 1 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2
Logaritamska skala po x osi
Linearna skala po y osi
Opseg frekvencija u kome instrument radi ispravno
U specifikacijama proizvođača, za instrumente koji mere veličine koje zavise od frekvencije, navodi se podatak o frekvencijskom radnom opsegu instrumenta (na primer, voltmetri i ampermetri za naizmenične napone i struje)

## Slide 60: Frekvencijska karakteristika amplitudska - filtar
Logaritamska skala po x osi
Logaritamska skala po y osi